ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ТРЕХФАЗНОГО

ТОКА ЭП8508

1  Назначение

1.1  ИП ЭП8508 предназначен для линейного преобразования активной мощности трехфазных четырехпроводных цепей переменного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока или напряжения постоянного тока.

Информацию несет среднее значение выходного сигнала.

1.2 ИП может применяться для контроля активной мощности электрических систем и установок, для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, АСУ ТП энергоемких объектов различных отраслей промышленности.

1.3 Рабочие условия применения

1.3.1 ИП не является источником индустриальных радиопомех и относится к стационарному оборудованию, эксплуатируемому в производственных помещениях  вне жилых домов.

1.3.2 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) для ИП - IP5X.

1.3.3 По устойчивости к воздействию атмосферного давления ИП относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84 и предназначен для эксплуатации при атмосферном давлении  от 84  до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

1.3.4 По устойчивости к климатическим воздействиям  ИП относится к группе С4 ГОСТ  12997-84   и  предназначен  для работы  при  температуре от минус 30 до плюс 50 ОС и относительной влажности до 95 % при 35 ОС.

1.3.5 По устойчивости к механическим воздействиям ИП относится к виброустойчивым и вибропрочным, группа N1 по ГОСТ 12997-84.

1.3.6 По степени защиты от поражения электрическим током ИП соответствует классу защиты II по ГОСТ 26104-89.

1.3.7 Питание ИП ЭП8508/3,4,6 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (плюс 22; минус 33) В и частотой (50 ( 5) Гц с коэффициентом несину-соидальности не более 5 %, а питание ИП ЭП8508/1,2,5,7 осуществляется от напряжения измеряемой цепи (UАС).

1.3.8 ИП является однофункциональным, взаимозаменяемым, восстанавлива-емым, ремонтируемым, одноканальным изделием.

1.3.9 ИП относятся к изделиям ГСП третьего порядка по ГОСТ 12997-84, т.е.   изделиям, которые не требуется размещать внутри других изделий при эксплуатации.

1.3.10 ИП выполнен в едином корпусе, предназначенном для навесного монтажа на щитах и панелях с передним присоединением монтажных проводов.

1.3.11 ИП не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

1.3.12 Аппараты защиты от аварийного режима работы устанавливаются на щитах (панелях). Параметры аппаратов защиты определяются проектами систем, в которых применяются ИП.

2 Технические данные

2.1 Конструктивные исполнения, основные характеристики входных сигналов и значение коэффициента мощности приведены в таблице 2.1, а основные характеристики выходных сигналов, сопротивление нагрузки ИП  - в таблице 2.2.

2.2 Мощность, потребляемая ИП от измерительной цепи, при номинальных значениях преобразуемых входных сигналов для каждой последовательной и каждой параллельной цепи не более 1,0 В(А.

2.3 Мощность, потребляемая ИП от цепи питания, не более 6 В(А.

2.4 Предел допускаемой основной приведенной погрешности (далее основной погрешности) ИП равен ( 0,2 % от нормирующего значения выходного сигнала.

2.5 ИП соответствует требованию п.2.4 при изменении сопротивления нагрузки от 0 до 3,0 кОм; от 0 до 0,5 кОм или от 1,0 до 100 кОм для соответствующих конструктивных исполнений, указанных в таблице 2.2.

2.6 Электрическая изоляция различных цепей ИП между собой и по отношению к корпусу выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически  синусоидальной  формы  частотой  от 45 до 65 Гц,   действующее значение которого в зависимости от условий эксплуатации указано в таблице 2.3.

Таблица 2.1

| Тип ИП и | Входной сигнал | Источник |
| --- | --- | --- |
| конструк- | Ток, А | Напряжение, В | Коэффициент | питания |
| тивное |  |  | мощности (cos() | ИП |
| исполне- | Диапа- | Номи- | Диапа- | Номиналь- | Диапазон | Номи- |  |
| ние | зон | наль- | зон | ное значе- | изменений | наль- |  |
|  | измене- | ное | измене- | ние |  | ное |  |
|  | ний | значе- | ний |  |  | зна- |  |
|  |  | ние |  |  |  | чение |  |
| ЭП8508/1 | 0 - 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | Измеря- |
|  | 0 - 1,0 | 1,0 | 80 - 120 | 100 | 0 - плюс 1- 0 | 1 | емая |
|  | 0 - 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | цепь |
|  | 0 - 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| ЭП8508/2 | 0 - 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | Измеря- |
|  | 0 - 1,0 | 1,0 | 80 - 120 | 100 | 0 - плюс 1- 0 - | 1 | емая |
|  | 0 - 2,5 | 2,5 |  |  | - минус 1- 0 |  | цепь |
|  | 0 - 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| ЭП8508/3 | 0 - 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | Сеть |
|  | 0 - 1,0 | 1,0 | 0 - 120 | 100 | 0 - плюс 1- 0 | 1 | 220 В, |
|  | 0 - 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | 50 Гц |
|  | 0 - 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| ЭП8508/4 | 0 - 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | Сеть |
|  | 0 - 1,0 | 1,0 | 0 - 120 | 100 | 0 - плюс 1- 0 - | 1 | 220 В, |
|  | 0 - 2,5 | 2,5 |  |  | - минус 1- 0 |  | 50 Гц |
|  | 0 - 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| ЭП8508/5 | 0 - 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | Измеря- |
|  | 0 - 1,0 | 1,0 | 80 - 120 | 100 | 0 - плюс 1- 0 |  | емая |
|  | 0 - 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | цепь |
|  | 0 - 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| ЭП8508/6 | 0 - 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | Сеть |
|  | 0 - 1,0 | 1,0 | 0 - 120 | 100 | 0 - плюс 1- 0 | 1 | 220 В, |
|  | 0 - 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | 50 Гц |
|  | 0 - 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| ЭП8508/7 | 0 - 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | Измеря- |
|  | 0 - 1,0 | 1,0 | 80 - 120 | 100 | 0 - плюс 1- 0 | 1 | емая |
|  | 0 - 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | цепь |
|  | 0 - 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2

| Тип ИП и | Выходной сигнал | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| конструктивное | Диапазон изменений | Нормирующее | изменений |
| исполнение |  | значение | сопротивления |
|  |  |  | нагрузки, кОм |
| ЭП8508/1 | 0 - 5 мА | 5 мА | 0 -3,0 |
| ЭП8508/2 | плюс 5 - 0 - минус 5 мА | 5 мА | 0 -3,0 |
| ЭП8508/3 | 0 - 5 мА | 5 мА | 0 -3,0 |
| ЭП8508/4 | плюс 5 - 0 - минус 5 мА | 5 мА | 0 -3,0 |
| ЭП8508/5 | 4 - 20 мА | 20 мА | 0 - 0,5 |
| ЭП8508/6 | 0 - 5 В | 5 В | 1,0 - 100,0 |
| ЭП8508/7 | 0 - 5 В | 5 В | 1,0 - 100,0 |

2.7 Электрическое сопротивление

2.7.1  Электрическое сопротивление изоляции цепей  ИП, указанных в табли-
це 2.3, в зависимости от условий эксплуатации не менее:

а) 20 МОм ( при температуре (20 ( 5) (С  и влажности от 30 до 80 %;

б) 7 МОм ( при влажности (95 ( 3) % и температуре (40 ( 2) (С;

в) 10 МОм ( при температуре 50 (С.

Таблица 2.3

|  | Условия испытаний |
| --- | --- |
|  | 1 Температура (20 (5) ОС , относительная |
| Наименование цепей | влажность (30 - 75) %. |
|  | 2 Относительная влажность (95 ( 3) % |
|  | при температуре (40 (2) ОС |
|  | Испытательное напряжение, кВ |
|  | ЭП8508/3,4,6 | ЭП8508/1,2,5,7 |
|  | Uномин.=100 В | Uномин.=100 В |
| Все цепи входа - корпус | 1,5 | 1,5 |
| Цепь питания - корпус | 3,0 | - |
| Все цепи входа - цепь питания | 1,5 | - |
| Все цепи входа - выход | 1,0 | 1,0 |
| Цепи IА , IВ , IС - цепи U АВ, UВС, UАС | 1,0 | 1,0 |
| Выход - корпус | 0,75 | 0,75 |

2.8 Время установления рабочего режима ИП не более 0,5 ч.

Время непрерывной работы ИП не ограничено.

2.9 Пульсация выходного сигнала ИП на максимальном сопротивлении нагрузки составляет 90 мВ для ЭП8508/1-4;  60 мВ для ЭП8508/5 и 30 мВ для ЭП8508/6,7.

2.10 Время установления выходного сигнала ИП при скачкообразном изменении входного сигнала от нулевого до любого значения в пределах диапазона измерений не более 0.5 с.

2.11 ИП устойчив к воздействию следующих климатических факторов:

( температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 (С;

( относительной влажности окружающего воздуха (95 ( 3) % при температуре 
40 (С.

2.12 Пределы допускаемых дополнительных приведенных погрешностей (далее-дополнительных погрешностей) ИП, вызванных изменением влияющих величин от нормальных значений, указанных в таблице 8.2, в процентах от нормирующего значения выходного сигнала, равны:

а) ( 0,2 % ( при  изменении  температуры   окружающего воздуха  от  (20 ( 5) ОС до минус 30 ОС и плюс 50 ОС на каждые 10ОС;

б) ( 0,4 % ( при работе в условиях относительной влажности до (95(3) % при 
40 ОС;

в) (0,4 % ( при влиянии внешнего однородного магнитного поля переменного тока  частотой 50 (60) Гц с магнитной индукцией 0,5 мТл;

г) ( 0, 4 % - при  изменении частоты  измеряемой цепи от (50 ( 1) Гц  до 45 или 
55 Гц ;

д) ( 0,1 % ( при изменении напряжения питания ИП от 220 В до 242 или 187 В  для (ЭП8508/3,4,6);

е) ( 0, 4 % - при изменении формы кривой тока и напряжения измеряемой цепи от синусоидального под влиянием 2,3,4 или 5 гармоник по величине до 30 % от первой гармоники;

ж) ( 0, 2 % - при изменении коэффициента мощности в диапазоне от 0 до плюс 1, от плюс 1 до 0, от 0 до минус 1, от минус 1 до 0 для  исполнений  ЭП8508/2,4 и в диапазоне от 0 до плюс 1 и  от плюс 1 до 0 для ЭП8508/1,3,5,6,7;

и) ( 0,1 % ( при неравномерной нагрузке фаз,  когда  ток  в  любом  из  линейных проводов  отличается от среднего значения не более, чем на 10 % при номинальном значении тока в других проводах;

к) ( 0,2 %  ( при неравномерной нагрузке фаз, когда ток в любом из линейных проводов принимает значение от 50 до 100 % значения тока в остальных линейных проводах;

2.13 Отклонение  выходного сигнала ИП от нуля  при номинальных  напряжениях в параллельных цепях и отсутствии тока  в последовательных цепях или при номинальных  токах  в последовательных цепях  и отсутствии напряжения  в параллельных цепях  не более  предела допускаемой основной погрешности.

2.14 ИП выдерживает не менее 2 ч без повреждений нагрузку током и напряжением, равным 120 % номинального значения.

Выходной сигнал при этом на максимальной нагрузке не более:

10 мА для ЭП8508/1-4,

30 мА для ЭП8508/5,

10 В для ЭП8508/6,7

2.15 ИП выдерживает без повреждений кратковременные перегрузки входным сигналом величиной К(Iн  и К(Uн в режимах в соответствии с таблицей 2.4.

Выходной сигнал при этом на максимальной нагрузке не более :

10 мА для ЭП8508/1-4,

30 мА для ЭП8508/5,

10 В для ЭП8508/6,7.

Таблица 2.4

| Наименование | Кратность К | Количество | Длительность | Интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| цепей преобразователя | тока | напряжения | перегрузок | каждой пере- грузки, с | между двумя перегрузками |
| Последователь | 2 | ( | 10 | 10 | 1 |
| ные цепи (тока) | 7 | ( | 2 | 15 | 60 |
|  | 10 | ( | 5 | 3 | 2,5 |
|  | 20 | ( | 2 | 0,5 | 0,5 |
| Параллельные цепи (напряжения) | ( | 1,5 | 9 | 0,5 | 15 |

2.16 ИП выдерживает без повреждений:

а) разрыв цепи нагрузки в течение  4 ч  при номинальном значении входного сигнала (ЭП8508/1-5). Величина напряжения при разомкнутых выходных  зажимах   не более 30 В;

б) короткое замыкание цепи нагрузки в течение 30 мин (ЭП8508/6,7).

2.17  При заземлении любого зажима  выходной цепи ИП соответствует требованиям п.2.4.

2.18 Внешние подключения выполняются при помощи клеммной колодки ИП.

Каждый зажим клеммной колодки обеспечивает подключение медных или алюминиевых проводов сечением от 0,13 мм2  (d = 0,4 мм) до 7,07 мм2  (d = 3 мм).

Зажимы клеммной колодки обеспечивают надежный контакт и исключают возможность самоотвинчивания.

Параметры проводов внешних подключений выбирает потребитель в зависимости от конкретного проекта.

2.19 ИП устойчив и прочен к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,15 мм (амплитудное значение).

2.20 ИП в транспортной таре  выдерживает без повреждений:

а) воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 0С;

б) воздействие относительной влажности (95 ( 3) % при температуре 35 0С;

2.21 ИП в транспортной таре выдерживает без повреждений в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком по ГОСТ 14192(96 ”Верх” воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,35 мм (амплитудное значение).

2.22 Габаритные размеры ИП не более 110 х 120 х 125 мм (Приложение А).

2.23 Масса ИП не более 2,0 кг.

2.24 Средняя наработка на отказ ИП с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч.

2.25 Среднее время восстановления работоспособности состояния ИП не более 
2 ч.

2.26 Средний срок службы ИП не менее 10 лет.

2.27 Вероятность возникновения пожара в расчете на один ИП в год не более 
10 -6.

Приложение А

Габаритные и установочные размеры ИП

| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 ( 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110 |  |  |  | 125 |  |  | 2 отв.( 4,5 |

Рисунок А.1

Приложение Б

Схемы электрические подключения ИП

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИП |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИП |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

# Text boxes

UА      UВ        UС

Выход

-        +

0       (+)    (-)

IА *   0,5 А  1 А     IВ *   0,5 А  1 А    IС*     0,5 А  1 А

( IА*    2,5 А  5 А)  (IВ *   2,5 А  5 А) (IС*     2,5 А  5 А)

Примечания

1   * - общий вывод

2  Для ЭП8508/1,5,7  - вывод 17 соответствует “-”, вывод18  соответствует “+”

Рисунок Б.1 ( Схема электрическая подключения для ЭП8508/1,2,5,7

Выход

-        +

0       (+)     (-)

UА      UВ        UС

~ 220 В

50 Гц

IА*    0,5 А   1 А    IВ*   0,5 А  1 А     IС*    0,5 А   1 А

(IА*   2,5 А   5 А)  (IВ*   2,5 А  5 А)   (IС*   2,5 А    5 А)

Примечания

1   * - общий вывод

2   Для ЭП8508/3,6  - вывод 17 соответствует “-”, вывод 18 соответствует “+”

Рисунок Б.2 ( Схема электрическая подключения для ЭП8508/3,4,6