Преобразователь измерительный постоянного тока ЭП8526

1 Назначение

1.1 ИП предназначен для линейного преобразования суммы четырех входных сигналов постоянного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока.

В ИП обеспечивается гальваническое разделение входных и выходной цепей, входных цепей между собой, всех цепей с цепью питания.

В измерительную цепь ИП включается через стандартные шунты постоянного тока с номинальным напряжением 75 мВ.

1.2 ИП может применяться для контроля токов и напряжений электрических систем и установок, для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, для автоматизированных систем управления технологическими процессами энергоемких объектов различных отраслей промышленности.

1.3 Рабочие условия применения

1.3.1 ИП не является источником индустриальных радиопомех и относится к стационарному оборудованию, эксплуатируемому в производственных помещениях вне жилых домов.

1.3.2 ИП являются помехоустойчивыми к воздействию внешних электромагнитных полей.

1.3.3 По устойчивости к механическим воздействиям ИП относится к виброустойчивым и вибропрочным, группа N1 по ГОСТ 12997-84.

1.3.4 По устойчивости к воздействию атмосферного  давления ИП относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84 и предназначен для эксплуатации при атмосферном давлении 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм.рт.ст).

1.3.5 По устойчивости к климатическим воздействиям ИП относится к  группе С4 по ГОСТ 12997-84 и предназначен для эксплуатации при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности 95 % при температуре 35 оС.

1.3.6 По степени защиты от поражения электрическим током ИП соответствует классу защиты II по ГОСТ 26104-89.

1.3.7 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для ИП - IР5Х.

1.3.8 Питание  ИП  осуществляется  от  сети  переменного тока  напряжением    ( ) В,  частотой  (50 ( 5) Гц   с   коэффициентом   высших гармонике не более ( 5 % .

1.3.9 Зажимы подключения каждого из входов ИП, на которые не подается входной сигнал, должны быть замкнуты между собой.

1.3.10 ИП выполнен в едином корпусе, предназначенном для навесного монтажа  на щитах и панелях с передним присоединением монтажных проводов.

1.3.11 ИП являются одно-функциональными, взаимозаменяемыми, восстанавливаемыми, ремонтируемым изделиями.

1.3.12 ИП не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

1.3.13 Аппараты защиты от аварийного режима работы устанавливаются на щитах (панелях). Параметры аппаратов защиты определяются проектами систем, в которых применяются ИП.

2 Технические данные

2.1 Диапазон  изменений  входных  сигналов  по  каждому  из  четырех  входов

0-75 мВ (от стандартного шунта).

2.2 Диапазон изменений выходного сигнала, пропорциональный сумме четырех входных сигналов, 0 – 5 мА.

Нормирующее значение выходного сигнала  5 мА.

2.3 Электрическая изоляция различных цепей ИП между собой и по отношению к корпусу при температуре (20 ( 5) оС и влажности от 30 до 80 %  и при повышенной влажности (95 ( 3) %  при температуре (40 ( 2) оС   выдерживает  в  течение  1мин  действие  испытательного  напряжения  переменного  тока  (действующее значение) практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц   в  соответствии  с  таблицей  2.1.

Таблица 2.1

| Наименование цепей | Испытательное напряжение, кВ |
| --- | --- |
| Вход 1 – вход 2, вход 3, вход 4 |  |
| Вход 2 – вход 3, вход 4 |  |
| Вход 3 – вход 4 | 3,0 |
| Вход 1, вход 2, вход 3, вход 4 - выход |  |
| Вход 1, вход 2, вход 3, вход 4 – цепь питания |  |
| Вход 1, вход 2, вход 3, вход 4 - корпус |  |
| Цепь питания – корпус | 3,0 |
| Выход - корпус | 0,5 |
| Цепь питания - выход | 1,5 |

2.4 Сопротивление  изоляции  электрических  цепей  ИП,  указанных  в таблице 2.1, не менее:

а) 20 МОм – при температуре (20 ( 5) (С и влажности от 30 до 80 %;

б) 7 МОм  - при влажности (95 ( 3) % и температуре (40 ( 2) (С;

в) 10 МОм – при температуре 50 (С.

2.5 Предел допускаемой основной приведенной погрешности (далее - основной погрешности) ИП равен ( 0,2 % от нормирующего значения выходного сигнала.

2.6 Время установления рабочего режима ИП не более 0,5 ч.

Время непрерывной работы ИП не ограничено.

2.7 Время установления выходного сигнала ИП при скачкообразном изменении входного сигнала по всем, любому или нескольким входам от нулевого значения до любого в пределах диапазона измерений не более 0,5 с.

2.8 Пульсация выходного сигнала ИП на максимальной нагрузке не более 
90 мВ.

2.9 ИП устойчивы к воздействию следующих климатических факторов:

- температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 оС;

- относительной влажности окружающего воздуха (95 ( 3) % при температуре 35 оС;

2.10 Пределы допускаемых дополнительных приведенных погрешностей (да-лее – дополнительных погрешностей) ИП, вызванных изменением влияющих величин от нормальных значений, в процентах от нормирующего значения выходного  сигнала равны:

а) ( 0,2 %  -  при изменении температуры окружающего воздуха от (20 ( 5) оС до минус 30 и плюс 50 оС на каждые 10 оС;

б) ( 0,4 %  -  при  одновременном  воздействии  относительной  влажности     (95 ( 3) %  и температуры 35 оС;

в) ( 0,4 %  -  при воздействии внешнего однородного магнитного поля постоянного тока с магнитной индукцией 0,5 мТл при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля;

г) ( 0,1 %  -  при изменении напряжения питания от номинального значения 
220 В до 242 и 187 В;

д) ( 0,1 %  -  при изменении сопротивления нагрузки от 3 кОм до нуля.

е) ( 0,2 %  -  при воздействии переменной составляющей входного сигнала  амплитудой до 15 %  конечного значения диапазона измерений входного сигнала и частотой 50 – 400 Гц. При этом пульсация выходного сигнала не превышает 
90 мВ.

2.11 ИП выдерживает без повреждений двухчасовую перегрузку входным сигналом, равным 120 % конечного значения диапазона измерений  по всем входам.

Выходное напряжение при перегрузке не превышает 30 В на максимальной нагрузке.

2.12 ИП выдерживает без повреждений девять кратковременных перегрузок входным сигналом, равным 150 % конечного значения диапазона измерений длительностью 0,5 с  с интервалом между двумя перегрузками 15 с  по всем входам.

Выходное напряжение при перегрузках не превышает 30 В на максимальной нагрузке.

2.13 ИП выдерживает без повреждений разрыв нагрузки в течение 4 ч при входных сигналах, равных конечному значению диапазона измерений.

Величина напряжения на разомкнутых выходных зажимах при этом не превышает 30 В.

2.14 При заземлении любого выходного зажима ИП соответствует требованию п.2.5.

2.15 Внешние подключения выполняются при помощи зажимов, впаянных  в нижнюю печатную плату.

Каждый зажим  обеспечивает подключение медных или алюминиевых проводов сечением до 3 мм 2 (d ( 2 мм).

Зажимы подключения обеспечивают надежный контакт и исключают возможность самоотвинчивания.

Параметры проводов внешних подключений выбирает потребитель в зависимости от конкретного проекта.

2.16 ИП устойчив и прочен к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,15 мм  (амплитудное значение).

2.17 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для ИП - IР5Х.

2.18 ИП в транспортной таре выдерживает без повреждений:

- воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 оС ;

- воздействие относительной влажности (95 ( 3) % при температуре  40 оС .

2.19 ИП в транспортной таре выдерживает без повреждений в направлении,   обозначенном на таре манипуляционным знаком по ГОСТ 14192-96 "Верх", воз-действие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,35 мм (амплитудное значение).

2.20 ИП имеет следующую световую индикацию:

а) красного цвета – для каждого из входов и выхода при исчезновении соответствующего сигнала или снижении его величины до любого значения менее 0,1 от конечного значения диапазона измерений;

б) любого цвета, кроме красного, для источников питания "+15 В" и  "-15 В" при наличии напряжения питания 220 В частотой 50 Гц.

2.21 Мощность, потребляемая ИП, не более:

а) от измерительной цепи (по каждому входу) при входном сигнале, равном конечному значению диапазона измерений  –  0,1(10 –3  В(А;

б) от цепи питания – 6 В(А.

2.22 Габаритные размеры ИП не более 243х210х118 мм.

2.23 Масса ИП не более 4,0 кг.

2.24 Средняя наработка на отказ ИП с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч.

2.25 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИП не более  2 ч.

2.26 Средний срок службы ИП не менее 10 лет.

# Text boxes

+

Рисунок Б.1

+

-

+

-

-

+

-

+

-

Вход 3

Вход 4

Вход 2

Вход 1

Выход

ЭП8526

~220 В;

50 Гц

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Приложение Б

Схема электрическая подключения ИП