Преобразователь измерительный переменного тока

и напряжения переменного тока ЭП8527

1 Назначение

1.1 В зависимости от вида и величины преобразуемого сигнала ИП ЭП8527 имеет девятнадцать конструктивных исполнений.

ИП предназначены:

- ЭП8527/1, 2, 12, 16, 17 – для линейного преобразования переменного тока рабочих режимов в унифицированный выходной сигнал переменного тока;

- ЭП8527/4-11 – для линейного преобразования переменного тока режимов перегрузки в унифицированный выходной сигнал переменного тока;

- ЭП8527/14, 15, 18, 19 – для линейного преобразования переменного тока рабочих режимов и режимов перегрузки в унифицированный выходной сигнал переменного тока;

- ЭП8527/3, 13 – для линейного преобразования напряжения переменного тока рабочих режимов и режимов перегрузки в унифицированный выходной сигнал переменного тока.

ЭП8527/1, 2, 4-12 являются одноканальными изделиями; ЭП8527/3, 13-19 -

– четырехканальными. По заказу исполнения ЭП8527/14-19 могут быть изготовлены на меньшее количество каналов

В ИП обеспечивается гальваническое разделение входных и выходных цепей, входных цепей между собой, выходных цепей между собой.

1.2 ИП может применяться для передачи информации на вход быстродействующего цифрового осциллографа в системе информационно-измерительного комплекса для регистрации и анализа аварийных режимов.

1.3 Рабочие условия применения

1.3.1 ИП не является источником индустриальных радиопомех и относится к стационарному оборудованию, эксплуатируемому в производственных помещениях вне жилых домов.

1.3.2 ИП является помехоустойчивым к воздействию внешних электромагнитных полей.

1.3.3 По устойчивости к механическим воздействиям ИП относится к виброустойчивым и вибропрочным, группа N1 по ГОСТ 12997-84.

1.3.4 По устойчивости к воздействию атмосферного  давления ИП относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84 и предназначен для эксплуатации при атмосферном давлении 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм.рт.ст).

1.3.5 По устойчивости к климатическим воздействиям ИП относится к  группе С4 по ГОСТ 12997-84 и предназначен для эксплуатации при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности 95 % при температуре 40 оС.

1.3.6 По степени защиты от поражения электрическим током ИП соответствует классу защиты II по ГОСТ 26104-89.

1.3.7 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для ИП - IР5Х.

1.3.8 ИП не требует дополнительного источника питания.

1.3.9 ИП выполнен в едином корпусе, предназначенном для навесного монтажа  на щитах и панелях с передним присоединением монтажных проводов.

1.3.10 ИП является однофункциональным, взаимозаменяемым, восстанавливаемым, ремонтируемым изделием.

1.3.11 ИП не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

1.3.12 Аппараты защиты от аварийного режима работы устанавливаются на щитах (панелях). Параметры аппаратов защиты определяются проектами систем, в которых применяются ИП.

2 Технические данные

## 2.1 Конструктивные исполнения ИП, характеристики входных и выходных сигналов и значения сопротивления нагрузки приведены в таблице 2.1

Здесь  и далее для четырехканальных исполнений ИП (ЭП8527/3, 13-19) характеристики и технические требования заданы для каждого из каналов.

Таблица 2.1

| Тип и кон- | Диапазон измере- | Номи- | Диапазон изме- | Нормирующее | Сопро- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| структив- | ний входного | нальное | нений выходного | значение выход- | тивле- |
| ное испол- | сигнала | значение | сигнала, | ного сигнала, | ние наг- |
| нение ИП |  | входного | мА | мА | рузки, |
|  | в рабо- | в режи- | сигнала | в рабо- | в режи- | в рабо- | в режи- | Ом |
|  | чем ре- | ме пере- |  | чем ре- | ме пере- | чем ре- | ме пере- |  |
|  | жиме | грузки |  | жиме | грузки | жиме | грузки |  |
| ЭП8527/1 | 0-1 А | - | 1 А | 0-5,0 | - | 5,0 | - | 300(6 |
| ЭП8527/2 | 0-5 А | - | 5 А | 0-5,0 | - | 5,0 | - | 300(6 |
| ЭП8527/3 | 0-400 В | 400-520 В | 400 В | 0-5,0 | 5,0-6,5 | 5,0 | 6,5 | 800(24 |
| ЭП8527/4 | - | 0-20 А | 1 А | - | 0-5,0 | - | 5,0 | 300(6 |
| ЭП8527/5 | - | 0-40 А | 1 А | - | 0-5,0 | - | 5,0 | 300(6 |
| ЭП8527/6 | - | 0-50 А | 1 А | - | 0-5,0 | - | 5,0 | 300(6 |
| ЭП8527/7 | - | 0-100 А | 5 А | - | 0-5,0 | - | 5,0 | 300(6 |
| ЭП8527/8 | - | 0-125 А | 5 А | - | 0-5,0 | - | 5,0 | 300(6 |
| ЭП8527/9 | - | 0-200 А | 5 А | - | 0-5,0 | - | 5,0 | 300(6 |
| ЭП8527/10 | - | 0-250 А | 5 А | - | 0-5,0 | - | 5,0 | 300(6 |
| ЭП8527/11 | - | 0-300 А | 5 А | - | 0-5,0 | - | 5,0 | 300(6 |
| ЭП8527/12 | 0-10 А | - | 10 А | 0-5,0 | - | 5.0 | - | 300(6 |
| ЭП8527/13 | 0-100 В | 100-130 В | 100 В | 0-5,0 | 5,0-6,5 | 5,0 | 6,5 | 800(24 |
| ЭП8527/14 | 0-1 А | 1-20 А | 1 А | 0-5,0 | 5,0-100 | 5,0 | 100 | 70(1,4 |
| ЭП8527/15 | 0-5 А | 5-100 А | 5 А | 0-5,0 | 5,0-100 | 5,0 | 100 | 70(1,4 |
| ЭП8527/16 | 0-1 А | - | 1 А | 0-5,0 | - | 5,0 | - | 300(6 |
| ЭП8527/17 | 0-5 А | - | 5 А | 0-5,0 | - | 5,0 | - | 300(6 |
| ЭП8527/18 | 0-1 А | 1-20 А | 1 А | 0-5,0 | 5,0-100 | 5,0 | 100 | 300(6 |
| ЭП8527/19 | 0-5 А | 5-100 А | 5 А | 0-5,0 | 5,0-100 | 5,0 | 100 | 300(6 |
| Примечание – ЭП8527/1, 2, 4-12 – одноканальные изделия; |
| ЭП8527/3, 13-19 – четырехканальные изделия. |

Диапазон частот входного и выходного сигналов ИП от 45 до 55 Гц. По особому заказу исполнения ЭП8527/1, 2, 3, 12-19 могут быть изготовлены для работы с частотой входного и  выходного сигналов от 45 до 1000 Гц с нормированием дополнительной погрешности от влияния частоты в рабочем режиме диапазона измерений входного сигнала.

2.2 Электрическая изоляция различных цепей ИП между собой и по отношению к корпусу при температуре (20 ( 5) оС и влажности от 30 до 80 %  и при повышенной влажности (95 ( 3) %  при температуре (40 ( 2) оС   выдерживает  в  течение  1 мин  действие  испытательного  напряжения  переменного  тока  (действующее значение) практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц, величина которого указана в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Тип и конструктивное | Наименование цепей | Испытательное |
| --- | --- | --- |
| исполнение ИП |  | напряжение, кВ |
| ЭП8527/1, 2, 4-12 | Корпус – выходная цепь | 0,5 |
|  | Корпус – все цепи всех каналов | 4,0 |
|  | Входные цепи всех каналов – |  |
| ЭП8527/3 | выходные цепи всех каналов | 2,0 |
|  | Все цепи любого из каналов – |  |
|  | все цепи всех остальных каналов | 2,0 |
|  | Корпус – все цепи всех каналов | 1,5 |
|  | Входные цепи всех каналов – |  |
| ЭП8527/13-19 | выходные цепи всех каналов | 1,0 |
|  | Все цепи любого из каналов – |  |
|  | все цепи всех остальных каналов | 1,0 |

2.3 Сопротивление  изоляции  электрических  цепей  ИП,  указанных  в таблице 2.2, не менее:

а) 20 МОм – при температуре (20 ( 5) (С и влажности от 30 до 80 %;

б) 7 МОм  - при влажности (95 ( 3) % и температуре (40 ( 2) (С;

в) 10 МОм – при температуре 50 (С.

2.4 Предел допускаемой основной приведенной погрешности (далее - основной погрешности) ИП в процентах от нормирующего значения выходного сигнала равен значениям, указанным в таблице 2.3 в диапазоне частот входного сигнала от 45 до 55 Гц.

Таблица 2.3

| Тип и конструктивное | Предел допускаемой основной погрешности, % |
| --- | --- |
| исполнение ИП | в рабочем режиме | в режиме перегрузки |
|  | диапазона измерений | диапазона измерений |
| ЭП8527/1, 2, 12, 16, 17 | ( 1,0 | - |
| ЭП8527/3, 13 | ( 1,0 | ( 1,0 |
| ЭП8527/4-11 | - | ( 2,0 |
| ЭП8527/14, 15, 18,19 | ( 1,0 | ( 2,0 |

2.5 Входное сопротивление ИП при входном сигнале, равном конечному значению диапазона измерений рабочего режима, составляет:

- ЭП8527/3 – не менее 55 кОм;

- ЭП8527/13 – не менее 9 кОм;

- ЭП8527/14, 16, 17, 18 – не более 0,2 Ом;

- ЭП8527/15, 19 – не более 0,01 Ом.

Примечание - Входное сопротивление  ИП ЭП8527/1, 2, 4-12 не нормируется из-за отсутствия входных цепей, монтаж которых выполняется у потребителя и зависит от сечения кабеля, пропускаемого сквозь отверстие ИП в качестве первичной обмотки.

2.6 Время установления рабочего режима ИП не более 5 мин.

Время непрерывной работы ИП ЭП8527/1, 2, 4-12, 14-19 не ограничено при номинальных значениях входного сигнала, указанных в таблице 2.1.

Время непрерывной работы ИП ЭП8527/3, 13 не ограничено при максимальных значениях входного сигнала перегрузочных режимов, указанных в таблице 2.1.

Время непрерывной работы ИП ЭП8527/4-11, 14, 15, 18, 19 при максимальных значениях входного сигнала перегрузочных режимов, указанных в таблице 2.1, не более 5 мин с повторением через 2 ч.

2.7 ИП ЭП8527/1, 16, 17 выдерживают без повреждений две перегрузки входным током до 60 А, а ИП  ЭП8527/2, 12 – до 300 А длительностью 1 с 
с интервалом между перегрузками 4 ч.

ИП ЭП8527/3, 13 выдерживают без повреждений девять перегрузок входным напряжением, равным 150 % номинального значения, длительностью 0,5 с  с интервалами между двумя перегрузками 15 с.

Выходной сигнал при перегрузках не превышает 15 В на максимальной нагрузке – напряжение переменного тока (действующее значение)

# 2.8 Пределы  допускаемых  дополнительных  приведенных   погрешностей (далее – дополнительных погрешностей) ИП,  вызванных изменением влияющих величин от нормальных значений,  равны:

# а) 0,5  предела  допускаемой  основной погрешности  –  при изменении температуры окружающего воздуха от (20 ( 5) (С до минус 30 и плюс 50 (С на 
каждые 10 (С;

# б) предела допускаемой основной погрешности  -  при одновременном воздействии  относительной  влажности  (95 ( 3) %  и температуры 40 (С;

# в) 0,5 предела допускаемой основной погрешности -   при воздействии   внешнего   однородного   магнитного  поля переменного тока с частотой измеряемого сигнала и магнитной индукцией 0,5 мТл при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля;

# г) пятикратного значения предела допускаемой основной погрешности – при изменении частоты входного сигнала от (50 ( 5) Гц до 1000 Гц в рабочем режиме диапазона измерений входного сигнала для ИП ЭП8527/1, 2, 3, 12-19.

2.9 При заземлении любого выходного зажима ИП соответствует требованию п.2.4.

2.10 Внешние подключения к ИП ЭП8527/3, 13-19 выполняются при помощи клеммной колодки ИП. Каждый зажим клеммной колодки обеспечивает подключение медных или алюминиевых   проводов   сечением от 0,13 мм 2 
(d = 0,4 мм)  до  7,07 мм 2 (d = 3 мм). Зажимы клеммной колодки обеспечивают надежный контакт и исключают возможность самоотвинчивания.

# Внешние подключения к ИП ЭП8527/1, 2, 4-12 выполняются креплением медных или алюминиевых проводов сечением до 3 мм 2 (d = 2 мм ) под зажимы выходных цепей ИП, выполненных в виде зажимов малогабаритных приборных типа ЗМП. Зажимы обеспечивают надежный контакт и исключают возможность самоотвинчивания.

# Параметры проводов внешних подключений выбирает потребитель в зависимости от конкретного проекта.

2.11 ИП устойчив и прочен к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,15 мм  (амплитудное значение).

2.12 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для ИП - IР5Х.

2.13 ИП в транспортной таре выдерживает без повреждений:

- воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 оС ;

- воздействие относительной влажности (95 ( 3) % при температуре  40 оС .

2.14 ИП в транспортной таре выдерживает без повреждений в направлении,   обозначенном на таре манипуляционным знаком по ГОСТ 14192-96 "Верх", воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,35 мм (амплитудное значение).

# 2.15 Мощность, потребляемая ИП от  измерительной цепи при входном сигнале, равном конечному значению диапазона измерений рабочего режима,  не более:

# - ЭП8527/14-19 – 1,0 В(А;

# - ЭП8527/3 – 3,0 В(А;

# - ЭП8527/13 –  1,5 В(А.

# Примечание – Мощность, потребляемая ИП ЭП8527/1, 2, 4-12, не нормируется из-за отсутствия входных цепей, монтаж которых выполняется у потребителя.

2.16 Габаритные размеры ИП не более:

- ЭП8527/1, 2, 4-12 ( 50х75х130 мм;

- ЭП8527/3, 13-19 (  110х120х125 мм.

2.17 Масса ИП не более 1,5 кг.

2.18 Средняя наработка на отказ ИП с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч.

2.19 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИП не более  2 ч.

2.20 Средний срок службы ИП не менее 10 лет.

# Text boxes

112  (  0,2

## Вход 4

Рисунок Г.1

*

*

*

*

*

*

*

*

1

Выход 4

## Вход 3

## Вход 2

Выход 3

Выход 2

Выход 1

## Вход 1

ИП

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

120

125

2 отв. М4 или 2 отв.  (  4,5

Приложение Г

Схема электрическая подключения ИП ЭП8527/3, 13-19

ИП

Зажимы

щита (панели)

Рисунок В.1

Рисунок  А.1

Входным токовым проводом от зажима на щите (панели) намотать пять витков на ЭП8527/1 или один виток на ЭП8527/2, 4-12 и подсоединить к другому зажиму на щите (панели).

Сечение провода определяется отношением максимального тока перегрузки к допустимой плотности тока (допустимая плотность тока 10 А/мм 2 ) .

Вход

Выход

Приложение А

Габаритные и установочные размеры ИП ЭП8527/1, 2, 4-12

110

111122

Рисунок Б.2 –  Установочные размеры ИП

Рисунок  Б.1 – Габаритные размеры ИП

Приложение Б

Габаритные и установочные размеры ИП ЭП8527/3, 13-19

54(0,2

50

130

2 отв. М4

Приложение В

Схема электрическая подключения ИП ЭП8527/1, 2, 4-12

75