ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЭП8554 и

НАПРЯЖЕНИЯ  ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЭП8555

2  Назначение

2.1  ИП ЭП8554 предназначен для линейного преобразования переменного тока, а ЭП8555 ( напряжения переменного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Частота преобразуемого сигнала от 45 до 55 Гц или другая частота в соответствии с договором на поставку.

Выходной сигнал  прямопропорционален среднеквадратическому (действующему) значению входного сигнала.

Информацию несет среднее значение выходного сигнала.

В ИП обеспечивается гальваническое разделение входных и выходных цепей, всех цепей и цепи питания.

ИП предназначены для включения непосредственно или через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

2.2 ИП ЭП8554 имеет конструктивные исполнения в соответствии  с   таблицей 3.1, а ЭП8555 - в соответствии с таблицей 3.2.

2.3  ИП могут применяться для контроля токов (ЭП8554) и напряжений (ЭП8555) электрических систем и установок, для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, АСУ ТП энергоемких объектов различных отраслей промышленности.

2.4 ЭП8554/1-6, ЭП8555/1-7 предназначены для работы с питанием от сети              220 В, 50 Гц  или другим по заказу, ЭП8555/ 8,9 - с питанием от измерительной цепи.

2.5 ИП являются взаимозаменяемыми, восстанавливаемыми, ремонтируемыми, одноканальными или двухканальными изделиями, эксплуатируемыми в стационарных условиях производственных помещений вне жилых домов.

2.6 Рабочие условия применения

2.6.1  ИП соответствуют группе С4 ГОСТ 12997-84 и предназначены для работы при  температуре от минус 30 до плюс 60 ОС и относительной влажности до 95 % при 40 ОС.

2.6.2  По устойчивости к воздействию атмосферного давления ИП относятся  к группе Р1 по ГОСТ 12997-84 и предназначены для работы при атмосферном давлении  от 84  до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

2.6.3 ИП относятся к изделиям ГСП третьего порядка по ГОСТ 12997-84, т.е.   изделиям, которые не требуется размещать внутри других изделий при эксплуатации.

2.6.4  Каждый ИП выполнен в едином корпусе, предназначенном для навесного монтажа на щитах и панелях с передним присоединением монтажных проводов.

2.6.5 Каждый зажим клеммной колодки ИП обеспечивает подключение медных или аллюминиевых проводов сечением до 5 мм2.

2.6.6 По защищенности от воздействия окружающей среды ИП относятся к защищенным от попадания внутрь пыли, степень защиты 1Р5Х по ГОСТ 14254-96.

2.6.7 По устойчивости к механическим воздействиям ИП относятся к виброустойчивым и вибропрочным, группа N1 по ГОСТ 12997-84. Резонансные частоты в рабочем диапазоне отсутствуют.

2.6.8 По степени защиты от поражения электрическим током ИП cоответствуют классу II  ГОСТ 26104-89.

2.6.9 ИП не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных  зонах по ПУЭ.

2.6.10 Аппараты защиты от аварийного режима работы устанавливаются на щитах (панелях). Параметры аппаратов защиты определяются проектами систем, в которых применяются ИП.

3 Технические данные

3.1 Характеристики входных и выходных сигналов,  сопротивления нагрузки  соответствуют приведенным в таблице 3.1  для   ЭП8554 и приведеннным в таблице 3.2 для ЭП8555.  В таблицах 3.1 и 3.2 и далее характеристики приведены для каждого канала преобразования.

Таблица 3.1

Тип ИП и

конструкти-

Преобразуемый

| входной сигнал, А | Выходной сигнал, мА |
| --- | --- |

Диапазон

изменений

вное

| исполнение | диапазон измерений | номинальное значение | диапазон изменений | нормирующее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

сопротивле-ния нагрузки,

кОм

ЭП8554/ 1(

0 - 0,5

0 - 1,0

0 - 2,5

0 - 5,0

0,5

1,0

2,5

5,0

0 - 5

5

0 - 3,0

ЭП8554/ 2(

0 - 0,5

0 - 1,0

0 - 2,5

0 - 5,0

0,5

1,0

2,5

5,0

4 - 20

20

0 - 0,5

ЭП8554/ 3((

0 - 0,5

0 - 1,0

0 - 2,5

0 - 5,0

0,5

1,0

2,5

5,0

0 - 5

5

0 - 3,0

ЭП8554/ 4((

0 - 0,5

0 - 1,0

0 - 2,5

0 - 5,0

0,5

1,0

2,5

5,0

4 - 20

20

0 - 0,5

ЭП8554/ 5(((

0 - 0,5

0 - 1,0

0 - 2,5

0 - 5,0

0,5

1,0

2,5

5,0

0 - 5

5

0 - 3,0

ЭП8554/ 6(((

0 - 0,5

0 - 1,0

0 - 2,5

0 - 5,0

0,5

1,0

2,5

5,0

4 - 20

20

| 0 - 0,5 |
| --- |
|  | ( Одноканальный ИП. |
|  | (( Двухканальный ИП. Входные и выходные сигналы обоих каналов одинаковые. |
|  | ((( Одноканальный многопредельный ИП. |

3.2 Предел допускаемой основной приведенной погрешности ИП не   более ( 0.5 % от нормирующего значения выходного сигнала во всем диапазоне изменений сопротивления нагрузки ИП, а также при изменении частоты входного сигнала ИП в диапазоне от 45 до 55 Гц.

3.3 Пульсация выходного сигнала не  превышает  75  мВ для ИП с выходным сигналом (0-5)  мА и 50 мВ - для ИП с выходным сигналом (4-20)  мА.

Таблица 3.2

Тип ИП и

| констук- | Преобразуемый входной согнал | Выходной сигнал, мА |
| --- | --- | --- |

Диапазон

изменений

| тивное исполнение | диапазон измерений |
| --- | --- |

номиналь-ное

значение

диапазон

изменений

нормирующее

значение

сопротив-ления нагрузки,

кОм

ЭП8555/ 1(

0 - 125

0 - 250

0 - 400

0 - 500

125

250

400

500

0 - 5

5

0 - 3,0

ЭП8555/ 2(

0 - 125

0 - 250

0 - 400

0 - 500

125

250

400

500

4 - 20

20

0 - 0,5

ЭП8555/3((

0 - 125

0 - 250

0 - 400

0 - 500

125

250

400

500

0 - 5

5

0 - 3,0

ЭП8555/4((

0 - 125

0 - 250

0 - 400

0 - 500

125

250

400

500

4 - 20

20

| 0 - 0,5 |
| --- |
|  | ЭП8555/5(( | 75 - 125 | 125 | 0 - 5 | 5 | 0 - 3,0 |
|  | ЭП8555/6( | 75 - 125 | 125 | 0 - 5 | 5 | 0 - 3,0 |
|  | ЭП8555/7( | 75 - 125 | 125 | 4 - 20 | 20 | 0 - 0,5 |
|  | ЭП8555/8( | 75 - 125 | 125 | 0 - 5 | 5 | 0 - 3,0 |
| 125 - 250 | 250 | 0 - 5 | 5 | 0 - 3,0 |
|  | ЭП8555/9( | 75 - 125 | 125 | 4 - 20 | 20 | 0 - 0,5 |
| 125 - 250 | 250 | 4 - 20 | 20 | 0 - 0,5 |
|  | ( - Одноканальный ИП. |
|  | (( - Двухканальный ИП. Входные и выходные сигналы обоих каналов одинаковые. |

3.4 Время установления выходного сигнала ИП при скачкообразном изменении входного сигнала от нулевого до любого значения в пределах диапазона измерений не превышает 0.5 с.

3.5 Время установления рабочего режима не более 30 мин, после чего ИП соответствуют требованиям п.3.2 независимо от продолжительности включения.

3.6 Питание ИП ЭП8554/1-6 и ЭП8555/1-7, осуществляется от цепи переменного напряжения 220 В частотой (45-55) Гц или другим - по особому заказу, у ЭП8555/8,9 питание  осуществляется  от  измеряемой цепи.

3.7 ИП работоспособны при влиянии внешнего однородного магнитного поля с  магнитной индукцией 0,5 мТл.

3.8 ИП работоспособны при искажении  формы  кривой входного тока (напряжения) до 20 % или большем по особому заказу.

3.9 ИП устойчивы и прочны к воздействию вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц  при смещении 0,15 мм ( амплитудное значение).

3.10 ИП  допускают разрыв выходной цепи  и  заземление  любого из выходных зажимов.

3.11 Пределы допускаемых дополнительных погрешностей ИП, вызванных изменением влияющих величин от нормальных значений, указанных в таблице 3.3, не превышают:

1) ( 0,4 % ( при  изменении  температуры   окружающего воздуха  от  (20 ( 5) ОС до минус 30 ОС и плюс 60 ОС на каждые 10ОС;

2) ( 0,9 % ( при работе в условиях относительной влажности до (95(3) % при (40(2) ОС;

3) (0,5 % ( при влиянии внешнего однородного магнитного поля переменного тока с магнитной индукцией 0,5 мТл;

4) ( 0,5 %  ( при изменении формы кривой тока и напряжения входного сигнала от синусоидальной под влиянием 2,3,4 и 5 гармоники на величину до 20 % от первой гармоники;

5) ( 0,25 % ( при изменении напряжения питания ИП от 220 В до 242 или 187 В.

Tаблица 3.3

| Влияющий фактор | Нормальное значение |
| --- | --- |
| 1 Температура окружающего воздуха, (С | 20 ( 5 |
| 2 Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30 - 80 |
| 3 Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 84 -106 (630 - 800) |

4    Источник питания:

4.1 Напряжение, В

4.2 Частота, Гц

220 ( 5*

45 - 55*

5 Форма кривой тока и напряжения измеряемой цепи и напряжения источника питания

Синусоидальная с коэффици-

| ентом искажения не более 5% |
| --- |
| 6 Частота переменного тока измеряемой цепи, Гц | 50 ( 1* |

7 Сопротивление нагрузки, кОм:

для исполнений с Iвых.= (0-5) мА

для исполнений с Iвых.= (4-20) мА

0 - 3

| 0 - 0,5 |
| --- |
| 8 Магнитное и электрическое поля | Практическое отсутствие магнитного и электрического полей, кроме земного. |
| 9 Время установления рабочего режима при входном сигнале, соответствующем номинальному значению входного сигнала, ч |

| 0,5 |
| --- |
| 10 Рабочее положение ИП | Любое |
| * Могут быть другие значения в соответствии с договором на поставку |

3.11 ИП выдерживает не менее 2 ч без повреждений перегрузки входным сигналом, равным 120 % номинального значения. Выходной сигнал при этом не превышает 30 В на максимальной нагрузке.

3.12 ИП выдерживает без повреждений кратковременные перегрузки  входным сигналом в соответствии с таблицей 3.4.

Выходной сигнал при этом не превышает 30 В при  максимальной нагрузке.

Таблица 3.4

Тип ИП

Кратность К

| ток напряжение | Количество перегрузок | Длительность каждой перегрузки, с |
| --- | --- | --- |

Интервал между двумя перегрузками,

| с |
| --- |
|  | 2 | ( | 10 | 10 | 10 |
| ЭП8554 | 7 | ( | 2 | 15 | 60 |
|  | 10 | ( | 5 | 3 | 2,5 |
|  | 20 | ( | 2 | 0,5 | 0,5 |
| ЭП8555 | ( | 1,5 | 9 | 0,5 | 15 |

3.13 Электрическая изоляция различных цепей ИП между собой и по отношению к корпусу выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц, величина которого в зависимости от условий эксплуатации указана в таблице 3.5.

3.14 Электрическое сопротивление изоляции цепей ИП, указанных в п.3.13  в зависимости от условий эксплуатации соответствует требованиям таблицы 3.5.

3.15 Мощность, потребляемая ИП от измерительной цепи при номинальных значениях преобразуемых входных сигналов, не превышает:

0,5 В(А - для ЭП8554/1,2,5,6;

0,5 В(А - для ЭП8554/3,4 по каждому входу;

1,0 В(А - для ЭП8555/1,2,6,7;

1,0 В(А - для ЭП8555/3,4,5 по каждому входу;

6,0 В(А - для ЭП8555/8,9.

3.16 Мощность, потребляемая ИП от цепи питания, не превышает:

6,0 В(А - для ЭП8554/3,4  и  ЭП8555/3,4,5;

4,0 В(А - для ЭП8554/1,2,5,6  и  ЭП8555/1,2,6,7.

3.17 Габаритные размеры ИП не превышают 110(120(125 мм.

3.18 Масса ИП не превышает:

1,5 кг - для ЭП8554/3,4  и  ЭП8555/3,4,5;

1,0 кг - для ЭП8554/1,2,5,6  и  ЭП8555/1,2,6-9.

3.19 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИП не более  2 ч для каждого канала.

3.20 Средний срок службы не менее 12 лет.

3.21 ИП в транспортной таре выдерживают без повреждений:

а)  в  направлении,  обозначенном   на  таре   манипуляционным    знаком   по  ГОСТ 14192-96  "Верх", воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм;

б)  воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 ОС;

в)  воздействие относительной влажности (95 ( 3) % при 35 ОС.

Таблица 3.5

| Тип ИП и | Наименование |
| --- | --- |
| конструктивное исполнение | цепей |

Испытательные

напряжения, В

Сопротивление электрической

| изоляции, МОм, не менее |
| --- |
| Условия | испытаний |

Нормальные

(ГОСТ 12997-84).

После 48 ч при (40(2) (С и относительной влажности (93(3) % (ГОСТ26104-89)

Нормальные

(ГОСТ

| 12997-84) | При 60(С |
| --- | --- |

После 48 ч при

(40(2) (С  и относительной влажности (93(3)%

| (ГОСТ 26104-89) |
| --- |
| ЭП8554; | Каждый выход - корпус | 0,75 | 20 | 10 | 1 |
| ЭП8555 | Каждый вход - корпус | 1,5 | 20 | 10 | 7 |
| с Uвх.max=125 В | Цепь питания - корпус | 3,0 | 20 | 10 | 7 |

Цепь питания - входы,

| выходы | 1,5 | 20 | 10 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход 1- вход 2 | 1,0 | 20 | 10 | 7 |
|  | Выход 1- выход 2 | 0,5 | 20 | 10 | 1 |
|  | Оба входа - оба выхода | 1,0 | 20 | 10 | 7 |

Каждый вход, цепь

| питания - корпус | 3,0 | 20 | 10 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭП8555 | Каждый выход - корпус | 0,75 | 20 | 10 | 1 |
| сUвх.max=250 В |

Цепь питания - входы,

| выходы | 1,5 | 20 | 10 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход 1 - вход 2 | 1,5 | 20 | 10 | 7 |
|  | Выход 1 - выход 2 | 0,5 | 20 | 10 | 1 |
|  | Оба входа - оба выхода | 1,5 | 20 | 10 | 7 |
|  | Каждый выход - корпус | 0,75 | 20 | 10 | 1 |
|  | Каждый вход - корпус | 4,0 | 40 | 20 | 7 |
| ЭП8555 | Цепь питания - корпус | 3,0 | 20 | 10 | 7 |
| с Uвх.max=400 В 500 В |

Цепь питания -

| оба входа | 2,0 | 40 | 10 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Цепь питания -

| оба выхода | 1,5 | 20 | 10 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход 1- вход 2 | 2,0 | 40 | 20 | 7 |
|  | Выход 1- выход 2 | 0,5 | 20 | 10 | 1 |
|  | Оба входа - оба выхода | 2,0 | 40 | 20 | 7 |

Примечание -  Для  одноканальных ИП испытания на соответствие требованиям

таблицы 3.5   проводят  для  цепей: вход - корпус; выход- корпус; вход - выход;

цепь питания - вход, выход, корпус.

Приложение А

Габаритные и установочные размеры

|  | 120 |
| --- | --- |
|  | 112 ( 0,2 |
| 110 |
| 65 |  |
| 2 отв.( 4,5 |

Рисунок А.1 - Габаритные и установочные размеры ИП ЭП8554/1,2,5,6 и ЭП8555/1,2,6-9

|  | 120 |
| --- | --- |
|  | 112 ( 0,2 |
| 110 |
| 125 |  |
| 2 отв.( 4,5 |

Рисунок А.2 - Габаритные и установочные размеры ИП ЭП8554/3,4 и ЭП8555/3-5

Приложение Б

Схемы электрические подключения

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

-                      +

Вход                                 Uпит                      Выход

Рисунок Б.1( Схема электрическая подключения для ИП ЭП8554/1,2 и ЭП8555/1,2,6,7

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

-                      +

Вход                                                                      Выход

Рисунок Б.2( Схема электрическая подключения для ИП ЭП8555/8,9

Вход  2                           Выход 2

-            +

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

-                      +

Вход 1                             Uпит                     Выход 1

Рисунок Б.3 ( Схема электрическая подключения для ИП ЭП8554/3,4 и ЭП8555/3,4,5

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

-             +

(         0,5 А   1,0 А   2,5 А    5,0 А

Входы                                Uпит                 Выход

Рисунок Б.4 ( Схемы электрические подключения для ИП ЭП8554/5,6