Амперметр переменного тока ЦА8500 и

вольтметр переменного тока В8500

1 Назначение

1.1 Прибор ЦА8500 предназначен для измерения силы однофазного переменного тока.

Прибор ЦВ8500 предназначен для измерения напряжения однофазного переменного тока.

Измеренное значение отображается в цифровой форме на встроенном цифровом индикаторе и пропорционально среднеквадратическому (действующему) значению.

Индикация приборов имеет пять значащих разрядов и десятичную запятую.

Приборы имеют автоматический и ручной режим переключения диапазонов измерений.

В приборах обеспечивается гальваническое разделение входной цепи и цепи питания.

1.2 Приборы могут применяться для поверки рабочих средств измерений – стрелочных и цифровых амперметров, вольтметров с допускаемой основной приведенной погрешностью, равной или более ( 0,5 %.

1.3 Рабочие условия применения

1.3.1 Приборы не являются источниками индустриальных радиопомех  и предназначены для эксплуатации в лабораторных условиях производственных помещений вне жилых домов.

1.3.2 Приборы являются помехоустойчивыми к воздействию внешних электромагнитных помех.

1.3.3 По устойчивости к механическим воздействиям приборы относятся к группе 2 по ГОСТ 22261-94

1.3.4 По устойчивости к климатическим воздействиям приборы относятся к группе 2 по ГОСТ 22261-94 и предназначены для эксплуатации при температуре от 10 до 35 (С, относительной влажности до 80 % при температуре 25 (С и атмосферном давлении 70 – 106,7 кПа (537 – 800 мм рт.ст.).

1.3.5 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для приборов – IР2Х.

1.3.6 По степени защиты от поражения электрическим током приборы соответствуют классу защиты 01 по ГОСТ 26104-89.

1.3.7 Питание приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 ( 22) В, частотой (50 ( 5) Гц с коэффициентом высших гармоник не более 5 %.

1.3.8 Приборы имеют предохранитель по цепи питания.

1.3.9 Приборы имеют электронную защиту от перегрузки.

1.3.10 Внешние подключения приборов к измерительной цепи выполняются при помощи зажимов малогабаритных приборных типа "ЗМП" или аналогичных.

1.3.11 В цепь питания приборы включаются с помощью сетевого шнура.

1.3.12 Приборы являются восстанавливаемыми, ремонтируемыми изделиями.

1.3.13 Приборы не предназначены для установки во взровоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

2 Технические данные

2.1 Типы, конструктивные исполнения, характеристики входных сигналов приборов соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.1.

Нормальная область частот входных сигналов приборов от 45 до 55 Гц.

Рабочая область частот – свыше 55 до 1000 Гц.

Таблица 2.1

| Тип и конструктивное | Диапазоны измерений входного |
| --- | --- |
| исполнение прибора | сигнала |
| ЦА8500/1 | 0-0,1; 0-0,25; 0-0,5; 0-1,0; 0-2,5 А |
| ЦА8500/2 | 0-2,5; 0-5; 0-10; 0-20; 0-50 А |
| ЦВ8500/1 | 0-0,075; 0-0,15; 0-0,3; 0-0,45; 0-0,6; 0-0,75; 0-1,5 В |
| ЦВ8500/2 | 0-1,5; 0-3,0; 0-4,5; 0-6,0; 0-7,5; 0-15; 0-30; 0-45 В |
| ЦВ8500/3 | 0-45; 0-60; 0-75; 0-150; 0-300; 0-450; 0-600; 0-750 В |
| Примечание – За нормирующее значение принимается конечное значение |
| входного сигнала для каждого из диапазонов измерений. |

2.2 Входное сопротивление приборов, и мощность, потребляемая приборами от измерительной цепи и от цепи питания, в зависимости от конструктивных исполнений приборов соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Тип и конст- | Входное | Мощность, потребляемая от |
| --- | --- | --- |
| руктивное | сопротивление, Ом | измерительной цепи, | цепи питания, |
| исполнение |  | В(А, не более | В(А, не более |
| прибора |  |  |  |
| ЦА8500/1 | не более 0,05 | 0,5 |  |
| ЦА8500/2 | не более 0,001 | 2,5 |  |
| ЦВ8500/1 | не менее 9(10 3 | 0,1 | 40 |
| ЦВ8500/2 | не менее 9(10 4 | 0,1 |  |
| ЦВ8500/3 | не менее 9(10 5 | 0,1 |  |

2.3 Изоляция электрических цепей приборов относительно корпуса и между собой при температуре (20 ( 5) (С и влажности от 30 до 80 % и при повышенной влажности (95 ( 3) % при температуре (40 ( 2) (С  выдерживает в течение 
1 мин действие испытательного напряжения переменного тока (действующее значение) практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц, величина которого указана в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Тип и конструк- | Испытательное напряжение, кВ, между |
| --- | --- |
| тивное исполнение | корпусом | входом |
| прибора | входом | цепью питания | цепью питания |
| ЦА8500/1, ЦА8500/2, |  |  |  |
| ЦВ8500/1, ЦВ8500/2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ЦВ8500/3 | 3,0 | 1,5 | 3,0 |

2.4 Электрическое сопротивление изоляции цепей приборов, указанных в п.2.3, при температуре (20 ( 5) (С и влажности от 30 до 80 % и при повышенной влажности (95 ( 3) % при температуре (40 ( 2) (С не менее 7 МОм.

2.5 Сопротивление между зажимом защитного заземления и любым крепежным винтом на задней панели приборов не более 0,5 Ом.

2.6 Предел допускаемой  основной  приведенной  погрешности  (далее – основной  погрешности)  приборов   равен  ( 0,1 %   от  нормирующего  значения  входного сигнала для каждого из диапазонов измерений.

2.7 Приборы соответствуют требованию п.2.6 при изменении частоты входного сигнала от 45 до 55 Гц.

2.8 Время установления рабочего режима приборов после включения напряжения питания не более 0,5 ч.

Время непрерывной работы 8 ч. Время непрерывной работы не включает в себя время установления рабочего режима.

Время перерыва до повторного включения приборов после работы в течение 8 ч не менее 0,5 ч.

2.9 Приборы устойчивы к воздействию следующих климатических факторов:

- температуры окружающего воздуха от 10 до 35 (;

- пониженному атмосферному давлению 70 кПа (537 мм рт.ст.).

2.10 Пределы допускаемых дополнительных приведенных  погрешностей  (далее – дополнительных погрешностей) приборов, вызванных изменением влияющих величин от нормальных значений, в процентах от нормирующего значения входного сигнала для каждого из диапазонов измерений равны:

а) ( 0,1 % - при изменении температуры окружающего воздуха от 
(20 ( 5) (С до 10 и 35 (С на каждые 10 (С;

б) ( 0,1 % - при влиянии внешнего однородного магнитного поля переменного тока с частотой входного сигнала 45 – 55 Гц при самом  неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля;

в) ( 0,1 % - при изменении частоты входного  сигнала от (50 ( 1) Гц до 
1000 Гц;

г) ( 0,1 % - при изменении напряжения питания от номинального значения 220 В до 242 и 198 В.

д) ( 0,1 % - при изменении формы кривой переменного тока (для ЦА8500) или напряжения переменного тока (для ЦВ8500) входного сигнала под влиянием 2, 3, 4, 5-й гармоники до 50 % от первой гармоники.

е) ( 0,1 % - при изменении атмосферного давления от (84 – 106,7) кПа
(630 – 800 ) мм рт.ст.) до 70 кПа (537 мм рт.ст.).

2.11 Приборы выдерживают в течение 1 мин перегрузку входным сигналом, равным 1,1 конечного значения верхнего диапазона измерений.

2.12 Приборы теплопрочны, холодопрочны и влагопрочны  в предельных условиях транспортирования:

а) температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 (С;

б) относительной влажности (95 ( 3) % при температуре 35 (С.

2.13 Приборы в транспортной таре выдерживают без повреждений механические удары многократного действия:

- максимальное ускорение 150 м/с 2;

- продолжительность воздействия 6 мс;

- число ударов 4000.

2.14 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых приборами, не превышает требований норм допускаемых индустриальных радиопомех (Нормы 8).

2.15 Степень защиты по ГОСТ 14254 для приборов– IР2Х.

2.16 Габаритные  размеры  приборов (длина, ширина и высота) не  более 291х292х118 мм.

2.17 Масса приборов не более 5 кг.

2.18 Средняя наработка на отказ приборов с учетом технического обслуживания не менее 25000 ч.

2.19 Среднее время восстановления работоспособного состояния приборов не более  8 ч.

2.20 Средний срок службы приборов не менее 10 лет.

# Text boxes

10

АВТ

1 – поверочные входные зажимы 5 : 1 (имееет только конструктивное исполне-

нение прибора ЦА8500/2)

2 – символ зажима защитного заземления

3 – зажим защитного заземления

4 – тип и номинал заменяемой плавкой вставки

5 – предохранитель

6 – шнур сетевого питания (с вилкой)

7 – кнопка выключателя "Сеть"

8 – винты для крепления кнопки выключателя "Сеть" (2 шт)

Приложение В

Задняя панель приборов ЦА8500 и ЦВ8500

(

(

1 – место расположения логотипа предприятия изготовителя

2 – место расположения Знака Государственного реестра

3 – цифровой индикатор

4 – предельное испытательное напряжение между электрическими цепями и

корпусом

5 – предел допускаемой основной приведенной погрешности

6 – светодиоды индикации диапазонов измерений (5 шт)

7 – светодиод индикации режима переключения диапазонов измерений

8 – переключатели диапазонов измерений

9 – входные зажимы

10 – светодиод индикации сетевого питания

Примечание – надписи на передней панели приведены для одного из конструктивных исполнений прибора – ЦА8500/2.

3

8

7

1

5

6

2

4

1

###### А

№

200

СЕТЬ

Вход I ~ ( 50 А

1,5

8

0,1

АВТ

2,5А    5А    10А    20А    50А

Амперметр переменного тока ЦА8500/2

Приложение А

Передняя панель прибора ЦА8500

10

9

(

(

9

1 – место расположения логотипа предприятия изготовителя

2 – место расположения Знака Государственного реестра

3 – цифровой индикатор

4 – предельное испытательное напряжение между электрическими цепями и

корпусом

5 – предел допускаемой основной приведенной погрешности

6 – светодиоды индикации диапазонов измерений (8 шт)

7 – светодиод индикации режима переключения диапазонов измерений

8 – переключатели диапазонов измерений

9 – входные зажимы

10 – светодиод индикации сетевого питания

Примечание – надписи на передней панели приведены для одного из конструктивных амперметра – ЦВ8500/2

3

7

2

Рисунок В.1

1

8

6

5

3

FU1

0,15А

Вкл.

4

СетьС7

Вход 5 : 1

1

1,5

5

6

2

4

1

АВТ

0,1

АВТ

1,5V   3,0V   4,5V   6,0V   7,5V   15V   30V   45V

Вольтметр переменного тока ЦВ8500/2

Приложение Б

Передняя панель прибора ЦВ8500

7

V

№

200

Рисунок А.1

Рисунок Б.1

СЕТЬ

Вход U ~ ( 45 V