|  | ЗАО «ПромЭнергоАльянс» 390006, Россия, Рязань, ул. Есенина, 9, ИНН 6215014854, КПП 621501001, Р/с 40702810500490000780 в филиале ОАО Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО) в г. Рязани К/с 30101810300000000720, БИК 046126720 Тел/факс:(0912) 24-60-16, 24-60-17, 24-60-18, 24-60-19, 24-60-20, 24-60-21, бухг. 24-60-82 E-mail: avk@enpt.rzn.ru |
| --- | --- |

Цифровой универсальный ваттметр однофазный ЦЛ8516

### 1 Назначение

1.1 Ваттметры предназначены для измерения силы переменного тока, напряжения переменного тока, активной мощности однофазного переменного тока.

Измеренное значение силы переменного тока и напряжения переменного тока  пропорционально среднеквадратическому (действующему) значению.

Отображение измеряемых величин на цифровом индикаторе производится в единицах измеряемой величины: в амперах, вольтах, ваттах соответственно. Цифровой индикатор имеет пять значащих разрядов и десятичную запятую.

Режим переключения диапазонов измерений ваттметров – ручной.

Для связи с ЭВМ ваттметры имеют встроенный интерфейс RS-232.

В ваттметрах обеспечивается гальваническое разделение входных цепей и цепи питания.

1.2 Ваттметры могут применяться для поверки рабочих средств измерений – стрелочных и цифровых амперметров, вольтметров, ваттметров с допускаемой основной приведенной погрешностью, равной или более 0,5.

1.3 Рабочие условия применения

1.3.1 Ваттметры предназначены для эксплуатации в лабораторных условиях производственных помещений.

1.3.2 По устойчивости к климатическим воздействиям ваттметры относятся к  группе В1 по ГОСТ 12997-84 и предназначены для эксплуатации при температуре от 10 до 35 оС и относительной влажности 75 % при температуре 35 оС.

1.3.3 По устойчивости к механическим воздействиям ваттметры относятся к виброустойчивым и вибропрочным, группа N1 по ГОСТ 12997-84.

1.3.4 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для ваттметров – IР2Х.

1.3.5 Питание  ваттметров осуществляется  от  сети  переменного тока  напряжением  220 В,  частотой  (50  2) Гц.

1.3.6 По степени защиты от поражения электрическим током ИП соответствует классу защиты II по ГОСТ 26104-89.

1.3.7 Ваттметры имеют электронную защиту от перегрузки.

1.3.8 В цепь питания ваттметры включаются с помощью сетевого кабеля.

1.3.9 Ваттметры являются восстанавливаемыми, ремонтируемыми изделиями.

1.3.10 Ваттметры не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

## 2 Технические данные

2.1 Конструктивные исполнения ваттметров, основные характеристики  измеряемых сигналов  соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.1.

Ваттметр имеет встроенный  интерфейс RS-232.

Таблица 2.1

## Продолжение таблицы 2.1

2.2 Диапазон изменений коэффициента мощности сos с нормируемой основной погрешностью от 1 до 0,2 для прямого и обратного направления измеряемой мощности.

2.3 Входное сопротивление ваттметров и мощность, потребляемая ваттметрами от измерительной цепи и от цепи питания, соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.2.

## Таблица 2.2

| Тип и конст- | Входное сопротивление | Мощность, потребляемая от |
| --- | --- | --- |
| руктивное | Вход I, | Вход U, | измерительной цепи | цепи |
| исполнение | Ом, | Ом, | Вход I, | Вход U, | питания, |
| ваттметра | не более | не менее | ВА, | ВА, | ВА |
|  |  |  | не более | не более | не более |
| ЦЛ8500/1 | 0,05 | 110 6 | 0,5 | 0,5 | 10 |
| ЦЛ8500/2 | 0,01 | 110 6 | 1,0 | 0,5 | 10 |

2.4 Предел допускаемой основной приведенной погрешности (далее – основной погрешности) ваттметров равен  0,1 % от нормирующего значения измеряемого сигнала для каждого из диапазонов измерений для режимов измерений тока, напряжения, мощности.

2.4 Ваттметры соответствуют требованию п. 2.6 при изменении частоты измеряемого сигнала от 45 до 55 Гц.

2.5 Время установления рабочего режима ваттметров после включения напряжения питания должно быть не более 0,5 ч.

Время непрерывной работы ваттметров  неограничено.

2.6  Ваттметры устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от 10 до 35 С .

2.7 Ваттметры работоспособны при изменении напряжения питания от 187 до 242 В.

2.8 Пределы допускаемых дополнительных приведенных погрешностей (далее – дополнительных погрешностей) ваттметров,  вызванных изменением влияющих факторов от нормальных значений, указанных в таблице 2.4, в процентах от нормирующего значения измеряемого сигнала для каждого из диапазонов измерений по току, напряжению, мощности  равны:

а)  0,1 % - при изменении температуры окружающего воздуха от 
(20  2) С до 10 и 35 С на каждые 10 С;

б)  0,1 % - при влиянии внешнего однородного магнитного поля переменного тока с частотой измеряемого сигнала 45 – 55 Гц при самом  неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля;

в)  0,1 % - при изменении частоты входного  сигнала от (50  1) Гц до 
500 Гц;

г)  0,1 %  - при изменении коэффициента мощности сos  от 1 до  0,2 для прямого и обратного направления мощности.

д)  0,1 % - при изменении напряжения питания от номинального значения 220 В до 242 и 187 В.

е)  0,1 % - при изменении напряжения измеряемой цепи от конечного значения каждого из диапазонов измерений до 0,2 конечного значения диапазона измерений  –  в режиме измерений мощности.

## Таблица 2.4

| Влияющий фактор | Нормальное значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Температура окружающего воздуха, С | 20  2 |
| 2 Относительная влажность окружающего |  |
| воздуха, % | 45-75 |
| 3 Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст) | 84 – 106,7 (630 – 800) |
| 4 Форма кривой переменного тока или | Синусоидальная с коэффи- |
| напряжения переменного тока измеряемого | циентом нелинейных иска- |
| сигнала, % | жений не более 5 % |
| 5 Коэффициент мощности, сos, | минус 1; плюс 1 |
| 6 Частота входного сигнала, Гц | 50  1 |
| 7 Напряжение источника питания, В | 220  4,4 |
| 8 Частота источника питания, Гц | 50  0,5 |
| 9 Форма кривой напряжения питания | Синусоидальная с коэффи- |
|  | циентом нелинейных иска- |
|  | жений не более 5 % |
| 10 Магнитное и электрическое поля | Практическое отсутствие |
|  | магнитного и электрического |
|  | полей, кроме земного |

2.9 Ваттметры в транспортной таре выдерживают без повреждений:

- воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 С;

- воздействие относительной влажности (95  3) % при температуре 35  С.

2.10 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых ваттметрами, не превышает  значений,   установленных в СТБ ГОСТ Р 51318.11-2001  для  устройств группы 1, класса Б.

2.11 Габаритные размеры ваттметров (длина, ширина и высота) не более 300х300х150 мм.

2.12 Масса ваттметров не более 5,0 кг.

2.13 Средняя наработка на отказ ваттметров с учетом технического обслуживания не менее 25000 ч.

2.14 Средний срок службы ваттметров не менее 10 лет.

### 3 Гарантии изготовителя

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие ваттметров требованиям технических условий ТУ РБ 300080696.016-2004 и настоящего руководства по эксплуатации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес со дня ввода ваттметров в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 мес  с момента изготовления ваттметров.

3.3 Сервисное обслуживание в послегарантийный период изготовитель осуществляет по отдельному договору.

## Рисунок 1 – Передняя панель ваттметра ЦЛ8516/1

1 – место расположения Знака Государственного реестра

2 – место расположения товарного знака и наименования предприятия-

изготовителя

3 – цифровой индикатор

4 – входные зажимы по напряжению

5 – светодиоды индикации диапазонов измерений по напряжению (7 шт)

6 – символ и величина испытательного напряжения изоляции

7 – предел допускаемой основной погрешности

8 – символ класса защиты II

9 – кнопки переключения диапазонов измерений по напряжению

10 – кнопки переключения диапазонов измерений по току

11 – светодиоды индикации диапазонов измерений по току (4 шт)

12 – входные зажимы по току

13 – выключатель СЕТЬ

14 – светодиод индикации сетевого питания

Поставщик: ЗАО «Промэнергоальянс»

390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9, оф. 62

Начальник коммерческого отдела                               Козлов Аркадий Владимирович.