УСТРОЙСТВО ПОВЕРОЧНОЕ ПЕРЕНОСНОЕ

УПП8531

1 Назначение

1.1 УПП предназначено для полуавтоматической поверки измерительных преобразователей активной ( Р ) и реактивной ( Q ) мощности переменного тока с коэффициентом  несинусоидальности  ( 5%  и частотой  (50 (1) Гц, имеющих предел допускаемой основной приведенной погрешности, равный  или  более ( 0,5 %  ( далее - ИП).

1.2 УПП8531 предназначено для поверки ИП, как в лабораторных условиях, так и на месте эксплуатации без снятия ИП со щитов, а также при настройке и  приемосдаточных испытаниях при выпуске ИП из производства.

УПП8531 предназначено для поверки   ИП  с   питанием от сети     220 В,  50 Гц     или от напряжения входного сигнала.

1.3 УПП представляет собой выполненное в едином корпусе устройство, обеспечивающее задание входного сигнала для поверяемого ИП, и поверку ИП с автоматизированной обработкой результатов поверки.  Результат поверки - основная приведенная погрешность поверяемого ИП, выраженная  в  процентах, отображается на цифровом отсчетном устройстве.

1.4 УПП имеет внутренний источник с диапазонами изменений выходных сигналов, соответствующими диапазонам измерений поверяемых ИП для соответствующего конструктивного исполнения.

1.5  Рабочие условия применения

1.5.1 УПП соответствует группе В1 ГОСТ 12997-84 и предназначено для работы при  температуре от   плюс 10 до  плюс 35 оС  и относительной влажности 75 %  при 30 ОС и более низких температурах.

1.5.2 По устойчивости к воздействию атмосферного давления УПП относится к группе  Р1 по ГОСТ 12997-84 и предназначено для работы при атмосферном давлении   (84 - 106,7) кПа  [(630 - 800) мм. рт.ст.].

1.5.3 По устойчивости к механическим  воздействиям УПП относится к виброустойчивым и вибропрочным  группа N1 ГОСТ 12997 - 84.

1.5.4 Степень защиты по ГОСТ 14254 - 96 для УПП - IР00.

1.5.5 Питание  УПП осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением (220 ( 22) В, частотой (50 ( 1) Гц  и с коэффициентом несинусоидальности  ( 5 % или другим напряжением - по особому заказу.

1.5.6 Внешние подключения осуществляются при помощи  двух соединителей, вилка одного из которых и розетка другого установлены на лицевой панели УПП.

Подключение поверяемого ИП к УПП осуществляется при помощи жгута, поставляемого в комплекте с УПП. На одном конце жгута крепятся розетка одного  и вилка другого  соединителя,  а на другом - контактные  колодки  для подключения ИП ( далее - контактные колодки ) и сетевой шнур для подключения ИП с питанием от сети.

1.5.7 По степени защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током УПП относится к классу защиты 01 по ГОСТ 26104 - 89.

1.5.8 УПП не предназначено для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

2  Технические данные

2.1 Конструктивные исполнения УПП в зависимости от диапазонов измерений входных и диапазонов изменений выходных сигналов поверяемых ИП приведены в таблице 1.

УПП для поверки ИП с другими диапазонами входных сигналов могут быть изготовлены по особому заказу.

Таблица 1

| Тип УПП и | Сигналы поверяемых ИП |
| --- | --- |
| конструктив- | входной | выходной, мА |

ное

| исполнение | диапазон измерений | номинальное значение |
| --- | --- | --- |

диапазон

изменений

нормирую-

щее значе-

ние

УПП8531/1

УПП8531/2

УПП8531/3

Ток : 0 - 5 А ; 0 - 1 А         Напряжение : 0 - 120 В

cos( (sin() : 0 - -1-0 - +1- 0

Ток : 0 - 5 А ; 0 - 1 А

Напряжение : 0 - 120 В

cos( (sin() : 0 - 1- 0

Ток : 0 - 5 А ; 0 - 1 А

Напряжение : 0 - 120 В

cos( (sin() : 0 - -1-0 - +1- 0

5 А; 1 А

100 В

(1

5 А ; 1 А

100 В

1

5 А ; 1 А

100 В

(1

0 - -5,0 - 0 - +5,0 - 0

4,0 - 20,0

0 - +2,5 - +5,0

5

20

5

2.2  Электрическая изоляция различных цепей УПП между собой и по отношению к корпусу выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически  синусоидальной  формы  частотой  от 45 до 65 Гц,

действующее значение которого в зависимости от условий эксплуатации указано в таблице 2.

2.3  Электрическое сопротивление

2.3.1  Электрическое сопротивление изоляции цепей  УПП, в зависимости от условий эксплуатации, соответствует требованиям таблицы 2.

2.3.2 Сопротивление между зажимом защитного заземления и доступными для прикасания токопроводящими частями не более 0,5 Ом.

2.4 Внутренний источник УПП обеспечивает задание сигнала на вход поверяемого ИП  через 20 %  от величины диапазона измерений поверяемого ИП по току  и  напряжению  и через 30 0  величины угла сдвига фаз между током и напряжением.

2.5 Предел допускаемой основной приведенной погрешности УПП (далее-основной погрешности) в нормальных условиях эксплуатации равен  ( 0,15 % от нормирующего значения выходного сигнала поверяемого ИП, указанного в таблице 1.

Таблица 2

Наименование цепей

Испытательное

| напряжение, кВ | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее |
| --- | --- |
| (номера контактов контактной | Условия | испытаний |

колодки жгута №1 для подключе-

ния ИП)

1 Температура    (20 ( 5) ОС, отно-   сительная влаж - ность (30 - 75) %.

2 Относительная влажность

(95 ( 3) % при

температуре

(40 (2) ОС

Температура (20 ( 5) ОС,

относитель-ная           влажность (30 - 75) %

|  | При 35(С |
| --- | --- |

Относи-тельная влажность (95 ( 3) %   при  температуре

| (40 ( 2) ОС |
| --- |
| Цепь питания УПП* - корпус** | 1,5 | 20 | 10 | 2 |
| Цепи IА, IС, UА, UВ, UС (контакты 1,2, 4, 5, 12,13, 14 ) - корпус** |

| 1,0 | 20 | 10 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цепи Р,Q (контакты 7, 8,16,17) - корпус** |

0,5

20

| 5 | 1 |
| --- | --- |
| Цепи IА,IС,UА,UВ,UС, Р,Q (контакты 1, 2, 4,5,7,8,12,13,14,16,17) - цепь питания УПП* |

1,5

20

10

1

Цепи IА,IС,UА,UВ,UС, Р,Q (контакты 1, 2, 4,5,7,8, 12,13,14,16,17) - цепь питания ИП***

1,5

20

10

2

*  Соединенные вместе контакты вилки сетевого шнура УПП

**  Зажим защитного заземления УПП

*** Соединенные вместе контакты цепи питания ИП

2.6 Значение  погрешности поверяемого ИП, выраженное в процентах и ее знак   “+”  или  “-”  высвечиваются на цифровом отсчетном устройстве (далее - ОУ) на передней панели УПП.

Индикация ОУ имеет не менее трех значащих разрядов и запятую после первого разряда.

2.7 Предел  допускаемой  основной  приведенной погрешности (далее - основной погрешности) сигнала, подаваемого от УПП на вход поверяемого ИП, в каждой поверяемой  точке  равен 8  % для УПП8531/1, УПП8531/2 и 4 % для УПП8531/3 от  нормирующего  значения  выходного сигнала поверяемого ИП при :

а)  U = Uномин. ;   cos( (sin() = ( 1 и значениях тока, равных  0, 20,  40,  60,  80 и 100 %  от Iномин. ;

б)   I = Iномин. ;  cos( (sin() = ( 1 и значениях напряжения, равных 0, 20, 40, 60, 80, 100  и  120 %  от U номин.  (при U =  120 %  от Uномин.  необходимо устанавливать ток I = 0,8 Iномин.);

в)  I = Iномин. ;  U = Uномин. ; ( = 0, 30,  60,  90,  120,  150,  180,  210,  240,  270,  300, 330 и  360 градусов.

2.8 В различных режимах на цифровом ОУ высвечивается для каждой поверяемой точки:

при установке  переключателя “Поверка “ в положение “ИП”

- погрешность поверяемого ИП, в %;

при установке переключателя “Поверка“ в положение “УПП“

- величина выходного сигнала образцового ИП, в мА с погрешностью, соответствующей погрешности установки входного сигнала (п.2.7).

2.9 Время установления рабочего режима после включения питания УПП не более 0,5 ч.

Время непрерывной работы - 8 ч.

Время  перерыва до повторного включения после работы в течение 8 ч -  не менее 1 ч.

2.10 УПП  устойчиво  к  воздействию  температур  от плюс 10 и плюс 35 ОС.

2.11 Пределы  допускаемых  дополнительных  приведенных  погрешностей (  да-

лее - дополнительных погрешностей) УПП,  вызванных изменением влияющих величин от нормальных значений,  указанных в таблице 3, в процентах от нормирующего значения выходного сигнала равны:

2.11.1 ( 0,15 % ( при изменении температуры окружающего воздуха от (20(5) (С до плюс 10 и плюс 35 (С  на каждые 10 (С;

2.11.2  ( 0,3 % ( при влиянии внешнего  однородного  магнитного поля переменного тока  частотой 50 Гц с магнитной  индукцией  0,5 мТл при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля;

Таблица 3

| Влияющий фактор | Нормальное значение |
| --- | --- |
| 1 Температура окружающего воздуха, (С | 20 ( 5 |
| 2 Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30 - 75 |
| 3 Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 84 -106,7 (630 - 800) |

4     Источник питания:

4.1  Напряжение, В

4.2 Частота, Гц

220 ( 5

| 50 ( 1 |
| --- |
| 4.3 Форма кривой тока | Синусоидальная, с коэффициентом несинусоидальности не более 5 % |
| 5 Коэффициент мощности | плюс 1,0 или минус 1,0 |
| 6 Магнитное и электрическое поля | Практическое отсутствие магнитного и электрического полей, кроме земного |
| 7 Время установления рабочего режима, ч | 0,5 |
| 8 Рабочее положение УПП | Горизонтальное |

2.11.3  ( 0,07 % (  при изменении напряжения питания от номинального значения 220 В до 242 и 198 В.

2.11.4  ( 0,15 % ( при изменении коэффициента мощности в диапазоне от 0 до плюс 1,  от плюс 1 до 0;  от 0 до минус 1, от минус 1 до 0 для УПП8531/1 , УПП8531/3 и в диапазоне от 0 до плюс 1 и от плюс 1 до 0 для УПП8531/2.

2.12 УПП устойчивы и прочны к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,15 мм (амплитудное значение).

2.13 УПП в транспортной таре выдерживают без  повреждений:

а) в  направлении,  обозначенном  на таре манипуляционным знаком "Верх"                по ГОСТ 14192-77,   воздействие синусоидальной вибрации   в   диапазоне частот от 10 до 55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм;

б) воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 (С;

в) воздействие относительной влажности (95 ( 3) % при 35 (С.

2.14 Мощность, потребляемая УПП от сети питания, не более 110 В(А.

2.15 Габаритные размеры УПП не более   535( 450 (180 мм.

2.16 Масса УПП не более 15 кг.

2.17 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых УПП,  не превышает требований норм  допускаемых индустриальных радиопомех (Нормы 8-95).

2.18 Вероятность возникновения пожара в расчете на одно  УПП   в  год не  более 10 -6 .

2.19 Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания не менее 25000 ч.

2.20 Среднее время восстановления  работоспособного состояния УПП  не  более  16 ч.

2.21 Средний срок службы  УПП не менее 10 лет.

Приложение А

Габаритные размеры УПП

180

450

535